Практическое задание 1

Тема 2  Измерения в электрохозяйстве

Расчет сопротивления шунта амперметра 
и добавочного сопротивления вольтметра

Задание

По приведенным (для вашего варианта) исходным данным рассчитайте значение указанных сопротивлений.

Рекомендации по выполнению задания

Исходные данные приведены в табл. 1.

Номер варианта соответствует вашему номеру в списке группы. Если в группе больше 20 человек, руководствуйтесь второй цифрой. Например, ваш номер в списке группы – 23, значит, выбираете вариант 3.

Обозначения:

- ток полного отклонения рамки Iп;

- сопротивление рамки Rр;

- пределы измерения тока и напряжения соответственно Im  и  Um.

- искомые сопротивления Rш  и  Rд.

Таблица 1

Исходные данные

| Вариант | Iп, мА | Rр, Ом | Im, А | Um, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 12 | 20 | 80 |
| 2 | 6 | 13 | 25 | 90 |
| 3 | 7 | 14 | 30 | 100 |
| 4 | 5 | 16 | 35 | 110 |
| 5 | 4 | 17 | 40 | 120 |
| 6 | 4 | 18 | 50 | 80 |
| 7 | 5 | 19 | 60 | 90 |
| 8 | 6 | 20 | 55 | 100 |
| 9 | 6 | 16 | 65 | 110 |
| 10 | 5 | 17 | 30 | 120 |
| 11 | 4 | 12 | 20 | 80 |
| 12 | 4 | 13 | 25 | 90 |
| 13 | 5 | 14 | 30 | 100 |
| 14 | 6 | 16 | 35 | 110 |
| 15 | 6 | 17 | 40 | 120 |
| 16 | 6 | 18 | 50 | 80 |
| 17 | 7 | 19 | 60 | 90 |
| 18 | 5 | 20 | 55 | 100 |
| 19 | 4 | 16 | 65 | 110 |
| 20 | 4 | 17 | 30 | 120 |

Пример расчетов

Исходные данные

| Вариант | Iп, мА | Rр, Ом | Im, А | Um, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образец | 5 | 15 | 30 | 75 |

Расчет шунта

Так как шунт включен параллельно рамке прибора, падение напряжения на них одинаковое и справедливо равенство

Iп·Rр=Iш·Rш.                                                  (1)

Максимальный ток протекает через шунт и рамку прибора, следовательно

Iп+Iш=Im                                                      (2)

Откуда следует

Rш=Iп·RрIm-Iп = 0,005·1530-0,005=0,0025 Ом.                             (3)

Расчет добавочного сопротивления

Максимальное измеряемое напряжение равно сумме падений напряжения на вольтметре и добавочном сопротивлении. При этом по рамке протекает ее максимальный ток:

Um= Iп·Rр+Iп·Rд,                                        (4)

откуда следует:

Rд=Um-Iп·RрIп =75-0,005·150,005 14 956 Ом.                               (5)

Практическое задание 2

Тема 6. Обработка результатов измерений

Задание

По приведенным (для вашего варианта) результатам измерения случайной величины и количеству повторений каждого значения рассчитайте:

- среднее арифметическое;

- среднее геометрическое;

- математическое ожидание;

- среднеквадратическое отклонение.

Рекомендации по выполнению задания

Номер варианта соответствует вашему номеру в списке группы. Если в группе больше 20 человек, руководствуйтесь второй цифрой. Например, ваш номер в списке группы – 23, значит, выбираете вариант 3.

Таблица 2

Исходные данные

| Вариант | Значение случайной величины/количество повторений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220/19 | 230/3 | 217/12 | 215/10 | 222/14 | 226/6 | 214/3 | 227/4 | 216/8 |
| 2 | 217/12 | 215/10 | 222/14 | 231/2 | 220/19 | 230/3 | 217/12 | 215/10 | 221/7 |
| 3 | 220/19 | 230/3 | 217/12 | 215/10 | 217/12 | 215/10 | 222/14 | 217/12 | 215/10 |
| 4 | 217/12 | 215/10 | 220/19 | 230/3 | 217/12 | 215/10 | 217/12 | 215/10 | 232/3 |
| 5 | 217/12 | 215/10 | 217/12 | 215/10 | 222/14 | 217/12 | 215/10 | 214/2 | 232/1 |
| 6 | 218/3 | 215/7 | 217/12 | 215/10 | 217/12 | 215/10 | 222/14 | 217/12 | 215/10 |
| 7 | 220/16 | 230/2 | 217/11 | 215/16 | 222/14 | 226/6 | 214/3 | 227/3 | 216/8 |
| 8 | 217/12 | 215/10 | 222/14 | 231/2 | 220/17 | 230/3 | 217/11 | 215/10 | 221/5 |
| 9 | 220/20 | 230/3 | 217/12 | 215/10 | 217/12 | 215/10 | 222/14 | 217/12 | 215/10 |
| 10 | 217/12 | 215/10 | 220/19 | 230/3 | 217/13 | 215/10 | 217/12 | 215/10 | 232/3 |
| 11 | 217/12 | 215/10 | 217/12 | 215/113 | 222/14 | 217/12 | 215/10 | 214/4 | 232/1 |
| 12 | 218/3 | 215/3 | 217/12 | 215/10 | 217/11 | 215/10 | 222/14 | 217/12 | 215/10 |
| 13 | 220/16 | 230/3 | 217/11 | 215/10 | 222/14 | 226/6 | 214/3 | 227/4 | 216/8 |
| 14 | 217/12 | 215/10 | 222/14 | 231/2 | 220/19 | 230/3 | 217/11 | 215/10 | 221/7 |
| 15 | 220/19 | 230/3 | 217/12 | 215/1 | 217/12 | 215/10 | 222/14 | 217/12 | 215/10 |
| 16 | 217/12 | 215/10 | 220/16 | 230/3 | 217/12 | 215/10 | 217/12 | 215/12 | 232/3 |
| 17 | 217/12 | 215/11 | 217/12 | 215/10 | 222/14 | 217/12 | 215/11 | 214/2 | 232/1 |
| 18 | 218/3 | 215/7 | 217/12 | 215/10 | 217/12 | 215/10 | 222/14 | 217/12 | 215/10 |
| 19 | 220/16 | 230/2 | 217/11 | 215/16 | 222/10 | 226/6 | 214/3 | 227/3 | 216/8 |
| 20 | 217/12 | 215/10 | 222/13 | 231/2 | 220/17 | 230/3 | 217/11 | 215/10 | 221/5 |

Результаты расчетов представьте вместе с промежуточными вычислениями.

Пример расчета математического ожидания 
и среднеквадратического отклонения

Исходные данные

| Вариант | Значение случайной величины/количество повторений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образец | 211/1 | 213/4 | 215/15 | 218/18 | 220/20 | 225/18 | 227/15 | 228/4 | 229/5 |

Математическое ожидание рассчитывается по формуле

MU=19UiPi.                                                         (6)

Промежуточные вычисления иллюстрируются таблицей 3.

Таблица 3

Расчет математического ожидания измеряемого напряжения

| Ui ·В | Количество повторений значения | Pi | Ui · Pi | MU=19UiPi = 221,24 В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 211 | 1 | 0,01 | 2,11 |  |
| 213 | 4 | 0,04 | 8,52 |  |
| 215 | 15 | 0,15 | 32,25 |  |
| 218 | 18 | 0,18 | 39,24 |  |
| 220 | 20 | 0,20 | 44 |  |
| 225 | 18 | 0,18 | 40,5 |  |
| 227 | 15 | 0,15 | 34,05 |  |
| 228 | 4 | 0,04 | 9,12 |  |
| 229 | 5 | 0,05 | 11,45 |  |

Аналогично рассчитывают дисперсию случайной величины и среднеквадратическое отклонение:

DU=19MU-MU2.                                      (7)

Применительно к вышерассмотренному ряду распределения получим:

D[U] = (211 – 221,24)2 ·0,03 + (213 – 221,24)2 ·0,04  + (215 – 221,24)2 ·0,15 +

+ … = 23,22 В2 .

Тогда среднеквадратическое отклонение составит 4,82 В.

Практическое задание 3

Тема 7. Организационные основы измерений

Задание. По приведенным (для вашего варианта) исходным данным рассчитайте характеристики поверяемого прибора:

а) абсолютную и приведенную погрешности в точке измерения; затем, руководствуясь ГОСТ 8.401–80 «ГСИ. Классы точности средств измерений»,  определить класс точности поверяемого прибора, считая найденную погрешность максимальной;

б) определить величину сопротивления RD, включенного последовательно с поверяемым вольтметром, имеющим внутреннее сопротивление RN, если при отсутствии RD вольтметр показал напряжение U1, а при его включении – U3.

Рекомендации по выполнению задания

При проведении поверки вольтметра используется образцовый прибор класса 0,1. Предел измерения обоих вольтметров равен U0. Поверяемый прибор показал значение U1, а образцовый – U2.

Исходные данные приведены в табл. 4.

Номер варианта соответствует вашему номеру в списке группы. Если в группе больше 20 человек, руководствуйтесь второй цифрой. Например, ваш номер в списке группы – 23, значит, выбираете вариант 3.

Таблица 4

Исходные данные

| Вариант | U0, В | U1, В | U2, В | U3, В | RN, кОм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 263 | 260 | 75 | 120 |
| 2 | 350 | 278 | 274 | 91 | 115 |
| 3 | 400 | 360 | 357 | 87 | 120 |
| 4 | 450 | 422 | 420 | 94 | 140 |
| 5 | 500 | 435 | 431 | 95 | 110 |
| 6 | 300 | 276 | 275 | 87 | 120 |
| 7 | 350 | 332 | 330 | 89 | 115 |
| 8 | 400 | 365 | 361 | 76 | 120 |
| 9 | 450 | 412 | 408 | 98 | 140 |
| 10 | 500 | 450 | 447 | 97 | 105 |
| 11 | 300 | 265 | 260 | 81 | 110 |
| 12 | 350 | 322 | 318 | 80 | 130 |
| 13 | 400 | 355 | 350 | 89 | 105 |
| 14 | 450 | 422 | 420 | 88 | 110 |
| 15 | 500 | 454 | 450 | 78 | 130 |
| 16 | 300 | 265 | 261 | 76 | 120 |
| 17 | 350 | 334 | 332 | 87 | 115 |
| 18 | 400 | 342 | 339 | 98 | 120 |
| 19 | 450 | 420 | 414 | 78 | 140 |
| 20 | 500 | 460 | 456 | 77 | 110 |

Пример определения класса точности прибора

Исходные данные

| Вариант | U0, В | U1, В | U2, В | U3, В | RN, кОм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образец | 450 | 322 | 315 | 80,5 | 110 |

Абсолютная погрешность:

=U2 – U1 = 322 – 315 = 7 В.                                (8)

Приведенная погрешность:

γ=U2 -U1U0 = 7,5450=0,0156=1,56 %.                              (9)

Класс точности прибора 1,5

Пример расчета добавочного сопротивления

По закону Ома:

IRD+RN=U1.                                          (10)

Падение напряжения на вольтметре:

IRN=U3.                                               (11)

Тогда

IRD=U1-U3                                           (12)

и

I=U3RN,                                               (13)

откуда следует:

RD=U1-U3U3RN= 322-80,580,5110=330.                       (14)

RD =330 кОм