Лабораторная работа

«Поверка радиотехнических средств измерений

общего назначения. Генератор»

Тема 2. Метрология

Цель работы

Изучить методы обеспечения единства измерений. Изучить способы нормирования и формы представления метрологических характеристик средств измерения. Приобрести навыки метрологической калибровки средств измерений на примере генератора низкой частоты ГЗ-109.

# Порядок запуска виртуальной лабораторной работы (ВЛР)

1. Получите доступ к виртуальному рабочему столу. Инструкция по доступу прилагается к заданию в курсе.

2. Откройте на виртуальном рабочем столе папку «Лабораторные работы», выберите папку «Professional group», в ней запустите двойным щелчком программу Выполнить.

3. Одинарным щелчком выберите группу «Технические измерения и приборы».

4. Из развернувшегося перечня выберите одинарным щелчком лабораторную работу «Поверка радиотехнических средств измерений общего назначения, генератор».

5. По одинарному щелчку Вам доступны файлы ВЛР: Методические материалы и Виртуальная лаборатория (рис.1).

Рис.1. Файлы ВЛР

Выход из Методических материалов – (стрелка «влево» на зеленом фоне в левом нижнем углу экрана). Выход из Виртуальной лаборатории – клавиша F10.

!Используйте сочетание клавиш Ctrl+Alt, чтобы курсор мыши имел возможность свернуть или уменьшить размер окна виртуального стола. Тогда вы сможете работать и на своем компьютере за пределами виртуального рабочего стола, и возвращаться обратно (рис.2).

Рис.2. Личный рабочий стол и виртуальный.

# Управление

Активные клавиши

Для работы в этой лабораторной работе применяются следующие клавиши (рис. 3):

W, S, A, D – для перемещения в пространстве;

Z – увеличить масштаб;

Ctrl – присесть;

F10 – выход из программы.

Рис. 3. Активные клавиши клавиатуры и мыши-манипулятора

Левая клавиша мыши (1) – при нажатии и удерживании обрабатывается (поворачивается, переключается) тот или иной объект.

Средняя клавиша (2) – при первом нажатии (прокрутка не используется) берется объект, при последующем – ставится (прикрепляется). Правая клавиша (3) – появляется курсор-указатель (при повторном – исчезает).

Примечание: при появившемся курсоре невозможно перевести взгляд вверх и в стороны.

На рис. 4 представлен общий вид лабораторного оборудования.

Рис. 4. Общий вид лабораторного оборудования

# Краткие теоретические сведения

Наиболее важными метрологическими характеристиками прибора являются погрешности, возникающие из–за несовпадения действительных свойств прибора с номинальными. Различают основную и дополнительнe. погрешности. Основная погрешность возникает при нормальных условиях использования прибора, а дополнительные – при отклонении условий использования за пределы нормальных. Пределы допускаемых значений основной и дополнительных погрешностей приборов устанавливаются в виде абсолютных и приведенных значений.

Абсолютная погрешность ∆ прибора есть разность между показанием XП прибора и истинным значением XИ измеряемой величины:

∆≈XП-XИ	(1)

Так как истинное значение неизвестно, то вместо него используют действительное значение XД, за которое принимают при поверке показания XИ образцового прибора:

∆≈XО-XД	(2)

Для каждой числовой отметки шкалы прибора определяют два значения, абсолютной погрешности: ∆М – при увеличении и ∆Б – при уменьшении показаний прибора. Характер распределения ∆ по диапазону измерения зависят от конкретного вида прибора.

Относительная погрешность  прибора определяется по формуле

δ=±(100∙∆)/XО	(3)

где XО– показания образцового прибора.

Относительная погрешность прибора распределена по диапазону измерения неравномерно. Например, у щитовых стрелочных приборов она велика в начале шкалы и минимальна в конце, поэтому при их использовании необходимо, чтобы стрелка прибора при снятии показаний находилась как можно ближе к конечной числовой отметке шкалы.

Для сравнения точности приборов, имеющих разные пределы измерения, введено понятие приведенной погрешности прибора γ, определяемой по формуле:

γ=±(100∙∆)/XН	(4)

где XН – нормирующее значение.

Вариация В определяется как абсолютная разность между показаниями образцового прибора, соответствующими одной и той же числовой отметке шкалы поверяемого прибора, полученными при возрастании X01 и убывании X02 измеряемой величины:

B=X01-X02	(5)

Вариация показаний определяется для каждой числовой отметки шкалы. Ни одно из полученных значений не должно превышать предела допустимого значения.

# Список оборудования

    - Генератор ГЗ-109

    - Частотомер 43-54

    - Вольтметр Ф-584

    - Аттенюатор 40 дБ

    - Нагрузка 50 Ом.

# Общий порядок проведения работы и представления результатов

- Результаты опробования вольтметра (п/п 2.....2.8.2);

- Результаты калибровки по частоте (п/п 3.....3.15);

3.	Определение погрешности и вариации показаний калибруемого генератора по формулам 1…5;

4.	Сравнение реальных значений погрешности с максимально допустимыми, вывод о пригодности генератора к применению, заполнение Таблицы 1 в Бланке выполнения лабораторной работы.

5.	Результаты калибровки по напряжению (п/п 4.....4.13);

6.	Определение погрешности и вариации показаний калибруемого генератора по формулам 1…5;

7.	Сравнение реальных значений погрешности с максимально допустимыми, вывод о пригодности генератора к применению, заполнение Таблицы 2 в Бланке выполнения лабораторной работы.

8.	Результаты определения погрешности ослабления встроенного аттенюатора генератора (п/п 5.1.....5.16);

9.	Определение погрешности и вариации показаний калибруемого генератора по формулам 1…5;

10.	Сравнение реальных значений погрешности с максимально допустимыми, вывод о пригодности генератора к применению, заполнение Таблицы 3 в Бланке выполнения лабораторной работы.

11.	Результаты определения погрешности ослабления внешнего аттенюатора – 40 дБ (п/п 6.1.....6.4);

12.	Сравнение реальных значений погрешности с максимально допустимыми, вывод о пригодности генератора к применению.

13. Письменные ответы на контрольные вопросы, заполнение бланка выполнения работы с титульным листом, прикрепление его в курс для проверки.

# Методические рекомендации

1. Запустите файл «Методические материалы» из п.5 раздела «Порядок запуска ВЛР» и изучите раздел «Теория» методических материалов.

2. Выйдите из файла «Методические материалы», запустите файл «Виртуальная лаборатория» из п.5 раздела «Порядок запуска ВЛР»

3. Выполняйте указания нижеследующего раздела.

# Ход действий на лабораторном стенде.

1. Перед началом работы с прибором необходимо выдержать время для его прогрева. В случае с ГЗ-109 это 15 минут. В данной работе используется уже прогретый прибор.

2. «Опробование (проверка исправности)».

2.1. «Установите частоту генерации 1000 Гц»:

2.1.1. Установить «МНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ» в положение «10».

2.1.2. Нажать на диск селектора, он поворачивается до «100».

2.2. «Установите переключатель «Нагрузка» в положение «АТТ»:

2.2.2. Нажать на переключатель, он устанавливается в положение «АТТ».

2.3. «Установите аттенюатор в положение «15В»:

2.3.1. Нажать на переключатель, он устанавливается в положение «15В».

2.4. «К гнезду «Выход1» подключите нагрузку 50 Ом, к ней подключите вольтметр»:

2.4.1. Нажать на нагрузку.

2.5. «Установите переключатель пределов измерения вольтметра Ф-584 в положение «30 В»:

2.5.1. Нажать на кнопку «30» на вольтметре.

2.6. «Поверните ручку «РЕГУЛИРОВКА ВЫХ.» вправо до упора. Убедитесь, что вольтметр показывает не менее 15 В»:

2.6.1. Нажать на ручку «РЕГУЛИРОВКА ВЫХ.», она поворачивается вправо.

2.7. «Установите частоту 20 Гц. Убедитесь, что вольтметр показывает не менее 15 В»:

2.7.1. Установить «МНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ» в положение «1».

2.7.2. Нажать на диск селектора.

2.8. «Установите частоту 200 кГц. Убедитесь, что вольтметр показывает не менее 15 В»:

2.8.1. Установить	«МНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ» в положение «103».

2.8.2. Нажать на диск селектора.

«Проведите определение метрологических характеристик генератора».

3. «Определение погрешности установки частоты генератора по шкале частот». Измерения проводятся в трех точках каждого диапазона, в начале, в середине и в конце. Измерения необходимо произвести дважды. Сначала при увеличении частоты, затем при уменьшении».

3.1. «Подключите к гнезду «ВЫХОД 1» нагрузку 50 Ом, к нагрузке подключите частотомер в режиме измерения частоты»:

3.1.1. Нажать на нагрузку, собирается схема.

3.2. «Установите диапазон 1 генератора, частота в начале диапазона = 20 Гц. Снимите показания частотомера»:

3.2.1. Установить «МНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ» в положение «1».

3.2.2. Нажать на диск селектора, он поворачивается до «20».

3.3. «Установите диапазон 1 генератора, частота в середине диапазона = 60 Гц. Снимите показания частотомера»:

3.3.1. Нажать на диск селектора, он поворачивается до «60».

3.4. «Установите диапазон 1 генератора, частота в конце диапазона = 200 Гц. Снимите показания частотомера»:

3.4.1. Нажать на диск селектора, он поворачивается до «200».

3.5. «Установите диапазон 2 генератора, частота в начале диапазона = 200 Гц. Снимите показания частотомера»:

3.5.1. Установить «МНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ» в положение «10».

3.5.2. Нажать на диск селектора, он поворачивается до «20».

3.6. «Установите диапазон 2 генератора, частота в середине диапазона = 600 Гц. Снимите показания частотомера»:

3.6.1. Нажать на диск селектора, он поворачивается до «60».

3.7. «Установите диапазон 2 генератора, частота в конце диапазона = 2000 Гц. Снимите показания частотомера»:

3.7.1. Нажать на диск селектора, он поворачивается до «200».

3.8. «Установите диапазон 3 генератора, частота в начале диапазона = 2000 Гц. Снимите показания частотомера»:

3.8.1. Установить «МНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ» в положение «102».

3.8.2. Нажать на диск селектора, он поворачивается до «20».

3.9. «Установите диапазон 3 генератора, частота в середине диапазона = 6000 Гц. Снимите показания частотомера»:

3.9.1. Нажать на диск селектора, он поворачивается до «60».

3.10. «Установите диапазон 3 генератора, частота в конце диапазона = 20000 Гц. Снимите показания частотомера»:

3.10.1. Нажать на диск селектора, он поворачивается до «200».

3.11. «Установите диапазон 4 генератора, частота в начале диапазона = 20000 Гц. Снимите показания частотомера»:

3.11.1. Установить «МНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ» в положение «103».

3.11.2. Нажать на диск селектора, он поворачивается до «20».

3.12.«Установите диапазон 4 генератора, частота в середине диапазона = 60000 Гц. Снимите показания частотомера»:

3.12.1. Нажать на диск селектора, он поворачивается до «60».

3.13. «Установите диапазон 4 генератора, частота в конце диапазона = 200000 Гц. Снимите показания частотомера»:

3.13.1. Нажать на диск селектора, он поворачивается до «200».

3.14. «Теперь необходимо провести те же испытания, но в обратном направлении, т.е. при уменьшении частоты. Пункты 3.2-3.13.1 в обратной последовательности. При смене диапазона переключать «МНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ». Крутить диск селектора в обратном направлении.

3.15. «Занесите показания частотомера в протокол и сделайте вывод о пригодности генератора».

4. «Определение погрешности установки выходного напряжения генератора».

«Определение погрешности установки выходного напряжения генератора проводится методом сравнения показания индикатора выходного уровня генератора с показаниями образцового вольтметра. Измерения проводятся в трех отметках шкалы «15V», на частотах 20, 1000 и 200000 Гц. Измерения необходимо произвести дважды. Сначала при увеличении напряжения, затем при уменьшении».

4.1. «К гнезду «Выход1» подключите нагрузку 50 Ом, к ней подключите вольтметр»:

4.1.1. Нажать на нагрузку, собирается схема.

4.2. «Установите частоту генерации 1000 Гц»:

4.2.1. Установить «МНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ» в положение «10».

4.2.2. Нажать на диск селектора, он поворачивается до «100».

4.3. «Установите выходное напряжение = 3 В. Снимите показания вольтметра»:

4.3.1. Нажать на «РЕГУЛИРОВКА ВЫХ».

4.4. «Установите выходное напряжение = 9 В. Снимите показания вольтметра»:

4.4.1. Нажать на «РЕГУЛИРОВКА ВЫХ».

4.5. «Установите выходное напряжение = 15 В. Снимите показания вольтметра»:

4.5.1. Нажать на «РЕГУЛИРОВКА ВЫХ».

4.6. «Теперь второй проход. При уменьшении напряжения. Установите выходное напряжение на максимум, затем = 15 В. Снимите показания вольтметра»:

4.6.1. Нажать на «РЕГУЛИРОВКА ВЫХ».

4.7. «Установите выходное напряжение = 9 В. Снимите показания вольтметра»:

4.7.1. Нажать на «РЕГУЛИРОВКА ВЫХ».

4.8. «Установите выходное напряжение = 3 В. Снимите показания вольтметра»:

4.8.1. Нажать на «РЕГУЛИРОВКА ВЫХ».

4.9. «Установите частоту генерации 20 Гц»:

4.9.1. Установить «МНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ» в положение «1».

4.9.2. Нажать на диск селектора, он поворачивается до «20».

4.10. Точный повтор пунктов 4.3-4.8.1.

4.11. «Установите частоту генерации 200 кГц»:

4.11.1. Установить «МНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ» в положение «103».

4.11.2. Нажать на диск селектора, он поворачивается до «200».

4.12. Точный повтор пунктов 4.3-4.8.1.

4.13. «Занесите показания вольтметра в протокол и сделайте вывод о пригодности генератора».

5. «Определение погрешности ослабления встроенного аттенюатора»

«Действительное значение ослабления встроенного аттенюатора определяется непосредственным измерением напряжения на выходе генератора образцовым вольтметром на частотах 20, 1000 Гц и 200кГц»

5.1 «К гнезду «Выход1» подключите нагрузку 50 Ом, к ней подключите вольтметр»:

5.1.1. Нажать на нагрузку, собирается схема.

5.2. «Установите частоту генерации 20 Гц»:

5.2.1. Установить «МНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ» в положение «1».

5.2.2. Нажать на диск селектора, он поворачивается до «20».

5.3. «Установите предел измерения вольтметра «10 V»:

5.3.1. Нажать на кнопку «10» на вольтметре.

5.4. «Установите аттенюатор в положение 15V, переключатель «НАГРУЗКА» в положение «АТТ.», ручкой «РЕГУЛИРОВКА ВЫХ.» установите напряжение по вольтметру = 9 В»:

5.4.1. Нажать на ручке «РЕГУЛИРОВКА ВЫХ.».

5.5. «Переключите аттенюатор в положение «5 V». Смените предел вольтметра на «3 V». Снимите показания вольтметра. Сделайте вывод о пригодности генератора»:

5.5.1. Нажать на переключатель аттенюатора.

5.5.2. Нажать на кнопку «3» на вольтметре.

5.6. «Переключите аттенюатор в положение «1,5 V». Смените предел вольтметра на «1 V». Снимите показания вольтметра. Сделайте вывод о пригодности генератора»:

5.6.1. Нажать на переключатель аттенюатора.

5.6.2. Нажать на кнопку «1» на вольтметре.

5.7. «Переключите аттенюатор в положение «500 mV». Смените предел вольтметра на «300 mV». Снимите показания вольтметра. Сделайте вывод о пригодности генератора»:

5.7.1. Нажать на переключатель аттенюатора. Он поворачивается в положение «500 mV».

5.7.2. Нажать на кнопку «300» на вольтметре.

5.8. «Переключите аттенюатор в положение «150 mV». Смените предел вольтметра на «100 mV». Снимите показания вольтметра. Сделайте вывод о пригодности генератора»:

5.8.1. Нажать на переключатель аттенюатора. Он поворачивается в положение «150 mV».

5.8.2. Нажать на кнопку «100» на вольтметре.

5.9. «Переключите аттенюатор в положение «50 mV». Смените предел вольтметра на «30 mV». Снимите показания вольтметра. Сделайте вывод о пригодности генератора»:

5.9.1. Нажать на переключатель аттенюатора. Он поворачивается в положение «50 mV».

5.9.2. Нажать на кнопку «30» на вольтметре.

5.10. «Переключите аттенюатор в положение «15 mV». Смените предел вольтметра на «10 mV». Снимите показания вольтметра. Сделайте вывод о пригодности генератора»:

5.10.1. Нажать на переключатель аттенюатора. Он поворачивается в положение «15 mV».

5.10.2. Нажать на кнопку «10» на вольтметре.

5.11. «Установите частоту генерации 1000 Гц»:

5.11.1. Установить «МНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ» в положение «10».

5.11.2. Нажать на диск селектора, он поворачивается до «100».

5.12. «Смените предел вольтметра на «10 V», установите аттенюатор в положение 15V, ручкой «РЕГУЛИРОВКА ВЫХ» установите напряжение по вольтметру = 9 В»:

5.12.1. Нажать на кнопку «mV» на вольтметре.

5.12.2. Нажать на переключатель аттенюатора. Он поворачивается в положение «15 V».

5.13. Полный повтор пунктов 5.3-5.10.2

5.14. «Установите частоту генерации 200 кГц»:

5.14.1. Установить «МНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ» в положение «103»

5.14.2. Нажать на диск селектора, он поворачивается до «200»

5.15. Повтор пункта 5.13.

5.16. Полный повтор пунктов 5.3-5.10.2

6. «Определение погрешности ослабления внешнего аттенюатора 40 дБ»

6.1. «Установите частоту генерации 1000 Гц»:

6.1.1. Установить «МНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ» в положение «10».

6.1.2. Нажать на диск селектора, он поворачивается до «100».

6.2. «Переключите встроенный аттенюатор в положение «15 V». Смените предел вольтметра на «100 mV»:

6.2.1. Нажать на переключатель аттенюатора. Он поворачивается в положение «15 V».

6.2.2. Нажать на кнопку «100» на вольтметре.

6.3. «К гнезду «Выход1» подключите внешний аттенюатор 40 дБ, к нему нагрузку 50 Ом, к ней подключите вольтметр»:

6.3.1. Нажать на нагрузку или внешний аттенюатор, собирается схема

6.4. «Снимите показания вольтметра. Сделайте вывод о пригодности генератора».

Бланк выполнения работы

«Поверка радиотехнических средств измерений общего назначения.

Генераторы»

- Цель работы;

- Результаты опробования генератора;

- Результаты калибровки по частоте (таблица 1)

Таблица 1

Метрологическая калибровка генератора по частоте

| Показания калибруе–мого генератора, Гц | Показания частотомера, Гц |  | Абсолютная погрешность, Гц |  | Вариация показаний, Гц | Относительная погрешность, % |  | Приведенная погрешность, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при увели–чении часто-ты | при умень–шении часто-ты | при увели–чении часто-ты | при умень–шении часто-ты |  | при увели–чении часто-ты | при умень–шении часто-ты | при увели–чении часто-ты | при умень–шении часто-ты |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Результаты калибровки по напряжению (таблица 2);

Таблица 2

Метрологическая калибровка генератора по напряжению

| Показания калибруе–мого генератора,, В | Показания образцового вольтметра, В |  | Абсолютная погрешность, В |  | Вариация показаний, В | Относительная погрешность, % |  | Приведенная погрешность, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при увели–чении напря–жения | при умень–шении напря–жения | при увели–чении напря–жения | при умень–шении напря–жения |  | при увели–чении напря–жения | при умень–шении напря–жения | при увели–чении напря–жения | при умень–шении напря–жения |
| 1000 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200000 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Определение погрешности ослабления встроенного аттенюатора (таблица 3);

Таблица 3

Определение погрешности ослабления встроенного аттенюатора

| Показания калибруе–мого генератора,, | Показания образцового вольтметра, В |  | Абсолютная погрешность, В |  | Относительная погрешность, % |  | Приведенная погрешность, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 mB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 mB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 mB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 mB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 mB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 mB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 mB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 mB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200000 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 mB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 mB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 mB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 mB |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Определения погрешности ослабления внешнего аттенюатора – 40 дБ;

8. Ответы на контрольные вопросы.

- Что такое калибровка средства измерения?

- Какие функции выполняет калибровка?

- Что представляет их себя абсолютная, относительная и приведенная погрешность измерения?

- На какие группы делятся измерительные генераторы?

- Что называется поверкой?

9. Выводы по работе.